LM-07 LED Aydınlatmalı Elektrik-Elektronik Atölyesi Çalışma Masası (AC-DC Enerjili) Teknik Şartnamesi

Çalışma masası, LED aydınlatmalı 160 x 60 x145 h (±4cm) ebatlarında "Çalışma Tablası", "Taşıyıcı Sistem" , "Elektronik Cihaz Montaj Paneli" ve "Aksesuar"ların  (Elektrik prizleri, güç kaynağı, sigorta, kaçak akım rölesi, acil stop butonu, start - stop butonu, ) aşağıda belirtilen özellikleri ve fonksiyonları asgari karşılayacak şekilde düzenlenmiş laboratuar çalışma tezgahıdır.

Çalışma Tablası; belirtilen ebatlarda,  aşağıda belirtilen özelliklerdedir.

Tablanın gövdeye bağlantısı sökülüp-takılabilir şekildedir

Tabla yerleşim planındaki forma uygun olarak ebatlanmış ve kenarlarında kesim izleri olmayacak şekilde frezelenmiştir.

Tablanın gönyelenme toleransı ±0,5mm'dir.

Taşıyıcı sistem; Tüm sistemi taşıyan, "Elektrik Enerji Paneli", "Elektronik Cihaz Montaj Paneli", ve "Çalışma Tablası"nın demonte olarak bağlandığı ana yapı olup,  45 x 45 mm eloksallı alüminyum profil kullanılmıştır.

Elektronik Cihaz Montaj Paneli 1 mm galvanize kaplı çelikten, üretilmiştir.

Tüm çelik aksamlar elektrostatik toz boya ile boyanmalıdır.

Aksesuarlar;

LED aydınlatma,  alüminyum prafil içerisine yerleştirilmiştir.

Elektrik Prizleri ( 6 Adet ); 220 V16A değerindedir.

Elektrik prizleri, yerleşim planında belirtilen noktalara, tesisat kasetleri üzerine, üçlü gruplar halinde monte edilmektedir.

Koruma amaçlı olarak, kaçak akım rölesi, acil stop butonu ve sigorta kullanılmıştır.

Ayarlı Güç Kaynağı: Güç kaynağı kaseti üzerinde 24 volt Ayarlı DC güç kaynağı değerlerini gösteren dijital voltmetre ve ampermetre bulunmaktadır.

Ayarlı DC kaynak 0-24 V DC aralığında gerilim, 2 Ampere kadar akım vermektedir.

Ayarlı DC güç kaynağından çekilen akım DC ampermetreden takip edilebilir.

Kaynağın çıkış uçlarında, el dokunmalarında iletken kısımlara temas ettirmeyen  + ve –  Born Klemenslerden özel problarla kolay ve emniyetli olarak alınabilmektedir.

Çalışma masası Elektronik cihaz montaj paneli hariç, bütün bağlantı elemanları ile demonde gönderilmektedir.